Электронный журнал

Средства индивидуальной защиты / газоанализаторы

Что должен знать работодатель о газоанализаторах

Юлия ШИХАЛЕВА
эксперт журнала "Справочник специалиста по охране труда"

Главное в статье

- Газоанализаторы относятся к средствам коллективной и индивидуальной защиты

- Выбор газоанализатора зависит от специфики деятельности и решаемых задач

- В процессе эксплуатации обязательна ежегодная поверка устройства с протоколированием результатов

- Штраф за отсутствие газоанализатора — до 150 000 рублей за каждого сотрудника

Определить, есть ли утечка вредных веществ и газов на производстве или в отдельной рабочей зоне, поможет газоанализатор. Как заставить работодателя применять газоанализаторы в тех местах, где без них не обойтись?

Для чего нужны

Газоанализаторы относят к средствам индивидуальной и коллективной защиты. С помощью таких устройств измеряют концентрацию компонентов газовых смесей. Используют их в газовых хозяйствах, аварийных службах, на производствах, которые изготавливают взрывоопасные вещества, и других сферах. Газоанализаторы чувствительны к повышенному уровню горючих газов, углеводородов, метана и других опасных химических веществ (рисунок).

Компоненты газовых смесей, определяемые газоанализаторами

Компоненты, на которые реагирует прибор, производитель фиксирует в инструкции и названии. Например, четырехкомпонентный газоанализатор может измерять концентрацию до 4 компонентов одновременно.

Какие разновидности существуют

Газоанализаторы различают по области применения, способу установки, размерам (таблица). Выбор прибора зависит от специфики производства и области применения.

Классификация газоанализаторов

| Параметры | Разновидность |
| --- | --- |
| Принцип действия | Пневматические Магнитные Электрохимические Полупроводниковые и др. |
| Функциональные возможности | Индикаторы Течеискатели Сигнализаторы Универсальные |
| Размер | Стационарные Переносные Портативные |
| Количество измеряемых компонентов | Однокомпонентные Многокомпонентные |
| Количество каналов измерения | Одноканальные Многоканальные |
| Назначение | Обеспечение безопасности работ Контроль технологических процессов Контроль промышленных выбросов Контроль выхлопных газов автомобиля |

Стационарные газоанализаторы

Стационарные газоанализаторы. Устанавливаются в рабочей зоне промышленных заводов и комбинатов, химических лабораториях, на нефтеперерабатывающих и газодобывающих предприятиях и других производствах с повышенной взрывоопасностью. Непрерывно в автоматическом режиме отслеживают концентрацию газов в рабочей зоне. Имеют вспомогательные функции: способны подать сигнал, включить вентиляцию и другие системы безопасности.

Переносные газоанализаторы. Занимают промежуточную нишу между стационарными и портативными. По размерам они меньше, чем стационарные. Могут быть перемещены с одного объекта на другой и быстро запущены в работу. Количество измеряемых газов как и у стационарных зависит от набора датчиков.

Портативные газоанализаторы. Они малогабаритные и мобильные. Их применяют в местах, где невозможно или нерационально применение иных газоанализаторов. А также для индивидуальной безопасности сотрудника.

Где применяют

В энергетике. Например, в помещениях электростанций, в которых есть распределительные устройства, устанавливают стационарные или переносные газоанализаторы. Устройства сигнализируют о недопустимой концентрации электротехнического газа SF6 и должны автоматически включать приточно-вытяжную вентиляцию (пп. 5.4.4 и 5.4.26 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации).

В нефтегазовой отрасли. К ней относятся нефтебазы, АЗС, АГНКС, газопроводы и нефтепроводы, автотопливозаправщики для транспортировки нефтепродуктов и другие объекты, на которых нужен контроль за утечкой паров углеводородов.

В коммунальном хозяйстве. Газоанализаторы применяют в колодцах, коллекторах подземных коммуникаций, в котельных и других помещениях технологических объектов. Здесь необходимо контролировать, нет ли утечки и превышения концентрации природного газа и токсичных веществ.

С помощью газоанализаторов предотвращают утечку аммиака на хладокомбинатах, мясо-молочных производствах, консервных заводах.

Кто и как проводит поверку газоанализаторов

Все газоанализаторы один раз в год подлежат поверке. Ее проводит специальная организация. Допущенный к поверке сотрудник обязан знать руководство по эксплуатации и специфику работы устройства.

В ходе поверки поверитель должен:

- выяснить, соответствует ли маркировка газоанализатора установленным требованиям;

- осмотреть корпус газоанализатора на предмет дефектов, влияющих на работоспособность;

- проверить герметичность газовой системы;

- определить метрологические характеристики;

- установить приведенную погрешность газоанализатора;

- проверить сигнализацию унифицированного выходного сигнала.

Данные проверки обязательно протоколируются. Протокол ведется в произвольной форме. Нумеруется. В нем фиксируются:

Важно

Поверку газоанализаторов нужно проводить при температуре окружающей среды 20 ± 5 °С и относительной влажности до 80%

- дата поверки и владелец газоанализатора;

- заводской номер;

- показания поверяемого газоанализатора и значения погрешностей.

Если поверка прошла успешно, оформляют свидетельство о поверке. Его заверяют личной подписью поверителя. Если газоанализатор оказался неисправен, поверитель оформляет извещение о непригодности газоанализатора. Извещение оформляют в произвольной форме и заверяют личной подписью поверителя.

Если работодатель решил сэкономить

Работодатель обязан, если того требует специфика деятельности предприятия, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, к которым относятся и газоанализаторы. Но иногда желание сэкономить или халатное исполнение прямых должностных обязанностей приводят к потере трудоспособности или гибели сотрудников.

Пример 1. На одном из предприятий слесаря-ремонтника направили откачивать навозные стоки. Спустя несколько часов он пропал. Коллеги нашли сотрудника в канализационном люке без сознания и отвезли в больницу. Врачи зафиксировали у мужчины острое отравление канализационными газами тяжелой степени, токсико-гипотоксическую энцефалопатию и кому. К счастью, слесаря удалось спасти. Виновным признали работодателя, который не обеспечил сотрудника портативным газоанализатором и противогазом. Пример 2. На сахарном заводе погибли двое рабочих ремонтно-строительной компании. По договору подряда они занимались чисткой канализации. Один из работников без средств защиты и страховки спустился в колодец и упал, второй пытался его спасти, но тоже сорвался в колодец. Их обнаружили сотрудники завода и немедленно вызвали службу спасения. Врачи не смогли спасти пострадавших. Они скончались в больнице от отравления газом.

Чтобы исключить подобные ситуации и обеспечить безопасность на рабочих местах, у специалиста по охране труда есть весомый аргумент для разговора с руководством. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет штраф в размере от 130 000 до 150 000 рублей за каждого сотрудника (п. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ).